BYTE AV LÄKEMEDELSKASSETT

- Förbered den nya kassetten och ev. ny infart:

      - Kontrollera innehåll och identitet på den nya kassetten.

Skruva fast ny förlängningsslang på kassetten om denna skall bytas. Blått lock mot kassetten.

Slangen byts vid varje kassettbyte vid subcutan/intravenös infusion resp. var 4-6:e vecka vid intratekal infusion, se separat rutin för intratekal smärtlindring.

      - Sätt ny infart på patienten om denna ska bytas.

- Stoppa pumpen genom att tryck på knappen Stop/start. Pumpen visar ”Stoppa Pumpen?”

- Välj Ja. Pumpen visar ”Pumpen stannar”.

- Stäng slangklämmorna från patienten.

- Lås upp kassettlåset på pumpen med nyckeln.

- Öppna kassettspärren och ta bort den tomma kassetten.

- Anslut den nya läkemedelskassetten:

      - Öppna spärren för kassettlåset.

      - Placera den nya kassetten i kassetthakarna i avsedda ”gångjärn” i botten av pumpen.

      - Tryck ner spärren samtidigt som kassetten trycks in. Du känner ett klick när kassetten fäster i pumpen.

      - Lyft spärren i låst position.

      - Sätt i pumpnyckeln och vrid medsols för att låsa fast kassetten.

- ”Ställ in reservoarvolym”. Tryck Ja.

- ”Återställa?” Tryck Ja.

- Ange kod för att fortsätta (201).

- Tryck välj för att återställa till förinställd reservoarvolym.

- När rätt reservoarvolym visas, tryck Spara.

- Öppna slangklämmorna. Se till att slangen är frånkopplad patienten.

- På fråga ”Fylla slang?”, tryck Ja om slangen är bytt. Om slangen inte är bytt, tryck Nej och hoppa till steg 16.

- Tryck på Stoppa fyllning då slangen är fylld, följt av Nej (för att inte fortsätta fylla slangen).

- ”Granska pumpinställningar”, tryck Granska.

- Kontrollera parametrarna mot ordinationen och godkänn varje värde.

- Tryck på Nästa.

- Koppla infusionen till patientens infart.

- Öppna batteriluckan på toppen av pumpen och byt till nya batterier. Pumpen kommer att stängas av.

- Tryck igång pumpen på on/off-knappen på höger sida.

- På fråga ”Vill du starta ny patient?”, svara Nej.

- Tryck på stop/start för att starta pumpen. Pumpen visar ”Starta pump?” tryck Ja.

- Gör avläsning och nollställning av PCA-doser enligt nedan. Notera parametrar på Avläsningslistan under flik 4 i pärmen.

AVLÄSNING OCH NOLLSTÄLLNING AV PCA-DOSER

Utgå från hemskärmen. Pumpen behöver inte stoppas.

- Välj ”Rapporter”.

- ”Tilldelade och PCA-dosräknare”, tryck välj.

- Läs av och notera ”Total mängd” och ”Total volym”.

- Gå ner med piltangenten till ”Tilldelade PCA-doser”.

- Läs av och notera ”Tilldelade PCA-doser” och ”PCA-doser försök”.

- Tryck på Radera doser om det ska göras.

- Tryck Bakåt två gånger till hemsidan.

UPPSTART AV NY BEHANDLING

- Förbered den nya kassetten:

  - Kontrollera innehåll på den nya kassetten mot ordinationen.

  - Skruva fast ny förlängningsslang på kassetten. Blått lock mot kassetten, lila lock mot patienten.

- Sätt i batterier i pumpen.

- Slå på strömmen (på höger sida av pumpen).

- På frågan ”Vill du starta en ny patient”, svara Ja.

- På frågan ”Är denna profil rätt? PAVA Norrbotten”, svara Ja.

- Välj Behandling genom att pila upp eller ner; ”Subcutan/Intravenös infusion” eller ”Intratekal infusion”, acceptera med välj.

- Välj Kvalifikator ”Kontinuerlig inf. + bolus” genom att trycka på välj.

- Välj läkemedel och koncentration genom att med piltangenterna gå upp eller ner, acceptera med välj.

- Ange kod genom att med piltangenterna ange en siffra i taget (201), bekräfta varje siffra med välj och tryck sedan på knappen för Godkänn värde.

- Granska inställningarna på displayen. Om inställningarna är korrekta, tryck på knappen för Ja, annars tryck Nej och bläddra bakåt och korrigera.

- Granska pumpinställningarna mot den skrivna ordinationen genom att trycka på Granska.

- Programmera varje enskild parameter mot den aktuella ordinationen:

  - Tryck välj för att ändra doser, justera varje värde för sig med piltangenterna och tryck på Spara.

  - Bekräfta inställningarna med Godkänn värde.

  - Tryck på Nästa.

- Anslut läkemedelskassetten:

- Öppna spärren för kassettlåset.

- Placera den nya kassetten i kassetthakarna i avsedda ”gångjärn” i botten av pumpen.

- Tryck ner spärren samtidigt som kassetten trycks in. Du känner ett klick när kassetten fäster i pumpen.

- Lyft spärren i låst position.

- Sätt i pumpnyckeln och vrid medsols för att låsa fast kassetten.

- Öppna slangklämmorna. Se till att slangen är frånkopplad patienten.

- På fråga ”Fylla slang”, tryck Ja.

- Följ instruktionerna på skärmen.

- Tryck på Stoppa fyllning då slangen är fylld, följt av Nej (för att inte fortsätta fylla slangen).

- Skruva fast slang till patientens infart.

- ”Starta pump?”, tryck Ja.

LARM OCH FELSÖKNING

Pumpen kan producera flera olika larm. Larmen har olika ljud och skärmbilder beroende på vilken grad av fel som uppstått.

Lågprioriteringslarm åtföljs av en blå skärm under 5 sekunder eller tills förhållandena som utlöst larmet försvinner. Pumpen stoppas inte av ett lågprioritetslarm.

Medelprioriteringslarm åtföljs av en gul skärm och slutar inte förrän larmet bekräftats eller tills förhållandena som utlöst larmet försvinner. Pumpen stoppas inte av ett medelprioriteringslarm.

Högprioriteringslarm åtföljs av en röd skärm som fortsätter tills det bekräftats eller tills förhållandena som utlöst larmet försvinner (t.ex. högt tryck). Pumpen stoppas alltid vid ett högprioriteringslarm.

Systemfelslarm visas när ett maskin- eller programvarufel uppstått.

För många av larmen finns ett eller flera val tillgängliga i fönstret:

- Bekräfta – larmet raderas från skärmen.

- Tysta – larmet finns kvar på skärmen men tystnar i 2 minuter innan det hörs igen. Det fortsätter tills larmet bekräftats eller åtgärdats.

- Stäng av – tillgänglig för vissa utvalda larm, gör att pumpen stänger av sig.

- Stoppa pumpen – gör att pumpens tillförsel stoppas.

- När ett larm inträffar, tryck Tystnad för att tysta larmet.

- Om hjälpskärmar är tillgängliga för larmet visas Hjälp ovanför den högra knappen. Visa hjälpskärmarna genom att välja Hjälp.

- Följ lämpliga anvisningar som ges på hjälpskärmen. Bläddra igenom tillgängliga hjälpskärmar genom att trycka Nästa. Tryck på Bekräfta när som helst för att avsluta Hjälp.

- Förs hjälp igen visas när inga fler hjälpsteg finns tillgängliga. Gå igenom tillgängliga hjälpskärmar igen genom att trycka på Förs hjälp igen och upprepa steg 2 och 3. Se Användar-handbok för hjälp.

OBS! Om felet inte kan avhjälpas, ta ur batterierna och kontakta ansvarig läkare alt.

ordinerande enhet.